IMP.272.1.26.2025	Stalowa Wola, dnia 07.11.2025 r.

Powiat Stalowowolski

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

Tel. 15 643 36 42

NIP: 865-256-54-94

Adres e-mail: naczelnik.imp@stalowowolski.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Stalowowolski, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udzielania w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, na „Dostawę lóżek szpitalnych do SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.

  - Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. łóżek szpitalnych elektrycznych wraz z  materacami do SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

Zadanie jest  dofinansowywane z Dotacji Celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i  Obrony Cywilnej na lata 2025- 2026.

- Opis przedmiotu zamówienia.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2025 | TAK PODAĆ |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Powłoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 150 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (wymiar leża min. 870x2000) | TAK PODAĆ |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Przewód zasilający skrętny. Kabel wyposażony w tworzywowy uchwyt do zawieszenia na szczycie łóżka | TAK PODAĆ |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-72° (± 2°) - segment uda 0-34° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, podczas zmiany przechyłów wzdłużnych | TAK PODAĆ |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 340 mm do 830 mm (± 40 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 23 sekund. | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny za pomocą blokady magnetycznej. Pilot pracuje w 2 trybach, tryb pielęgniarski dostęp do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowa. Pozycje dostępne w trybie pielęgniarskim | TAK PODAĆ |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia. Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd) Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
|  | Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 28 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm w technologii Rotomulding z kolorowymi wklejkami. | TAK PODAĆ |  |
|  | Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, Barierka pozbawiona ostrych krawędzi oraz miejsc gromadzenia się brudu. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 Barierki zabezpieczające pacjenta na min. ¾ długości leża. | TAK |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra. | TAK |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  |
|  | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łózka. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień min. 6 kolorów. | TAK PODAĆ |  |
|  | Materac przeznaczony dla Szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża łóżka. Materac wykonany zimnej pianki poliuretanowej o wysokości 12cm, gęstości min 40 kg/m3 i twardości min. 4.1 kPa (+/-10%). Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w zamek w kształcie litery „C”. z możliwością prania w temp do 950C, oraz suszenia w temp. do 1000 | TAK |  |
|  | - Deklaracja zgodności , - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami - Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| - W | Wykonawca musi podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny na urządzenia. | TAK PODAĆ |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzeń w siedzibie szpitala Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem. | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu | TAK |  |
|  | Czas naprawy w siedzibie Zamawiającego od 1 do 3 dni robocze | TAK PODAĆ |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 72 godz. w dni robocze | TAK PODAĆ |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych oferowana w cenie zakupu urządzenia w okresie gwarancji, częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego. | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w ramach w/w zapytania:

a) odpowiadał wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ,
b) posiadał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiadała wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1620). 
Wykonawca dostarczy przy dostawie przedmiotu zamówienia  w języku polskim (jeżeli dotyczy): 
- Certyfikat Ce lub Deklaracja Zgodności, 
- Instrukcje obsługi urządzeń, 
- Paszporty techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia.

do dnia 15 grudnia 2025r.

- Kryteria oceny ofert.

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium oceny ofert: Cena 100 %, najniższa cena brutto.

- Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2025 r. do godz. 11:00 drogą elektroniczną (skan oferty) na adres naczelnik.imp@stalowowolski.pl

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Sposób przygotowania oferty:

- Zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

- Do oferty należy dołączyć Załącznik nr 2 – Formularz – Parametry techniczne

- Zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

- Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

- Okres związania oferty 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

- Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- Aleksandra Stróż: 	    tel. 15 643 36 42

- Alicja Mach:    		    tel. 15 643 36 42

- Na realizację zamówienia zostanie zawarta umowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego 
w każdym czasie bez podania przyczyn.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37- 450 Stalowa Wola, tel.: 15 643 37 09, fax: 15 643 36 02,

e - mail: powiat@stalowowolski.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola jest Pani Magdalena Sołtys-Kurek, tel.: 15 643 36 35,          e-mail: abi@stalowowolski.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.);

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- INFORMACJA O PROCEDURZE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), informuję Pana/Panią, że w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli obowiązuje regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i prowadzenia działań następczych przyjęty zarządzeniem nr 40/2024 Starosty Stalowowolskiego z dnia 25 września 2024 r. Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa zgodnie z procedurami w nim przyjętymi. Odnośnik do procedury:

https://bip.stalowowolski.pl/Zglaszanie_naruszen_prawa”

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy.

Janusz Zarzeczny

Starosta

(Zamawiający)

Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Załącznik nr 1

……………………….………………..

(nazwa/pieczęć Wykonawcy)

………………………………………….

………………………………………….

siedziba/adres

………………………………..………….

Tel. …………………………………….

e-mail………………………………..

Adresat:

Powiat Stalowowolski

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

OFERTA (formularz oferty)

W związku z zapytaniem ofertowym pn. „Dostawa łóżek szpitalnych do SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym formularzem cenowym:

| l.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | VAT | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne elektryczne z materacem | 8 |  |  |  |  |

Łączna wartość oferty brutto (słownie) ......................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w  zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania.

- Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………dnia …………………………                                    ………………………………………………

(czytelny podpis Wykonawcy, lub

pieczęć i podpis Wykonawcy/osób upoważnionych)

Formularz należy dołączyć do oferty.

Załącznik nr 2

……………………….………………..

(nazwa/pieczęć Wykonawcy)

………………………………………….

………………………………………….

siedziba/adres

………………………………..………….

Tel. …………………………………….

e-mail………………………………..

Adresat:

Powiat Stalowowolski

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

Formularz – Parametry techniczne (wymagane)

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2025 | TAK PODAĆ |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Powłoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 150 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (wymiar leża min. 870x2000) | TAK PODAĆ |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Przewód zasilający skrętny. Kabel wyposażony w tworzywowy uchwyt do zawieszenia na szczycie łóżka | TAK PODAĆ |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-72° (± 2°) - segment uda 0-34° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, podczas zmiany przechyłów wzdłużnych | TAK PODAĆ |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 340 mm do 830 mm (± 40 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 23 sekund. | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny za pomocą blokady magnetycznej. Pilot pracuje w 2 trybach, tryb pielęgniarski dostęp do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowa. Pozycje dostępne w trybie pielęgniarskim | TAK PODAĆ |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia. Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd) Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
|  | Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 28 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm w technologii Rotomulding z kolorowymi wklejkami. | TAK PODAĆ |  |
|  | Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, Barierka pozbawiona ostrych krawędzi oraz miejsc gromadzenia się brudu. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 Barierki zabezpieczające pacjenta na min. ¾ długości leża. | TAK |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra. | TAK |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  |
|  | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łózka. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień min. 6 kolorów. | TAK PODAĆ |  |
|  | Materac przeznaczony dla Szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża łóżka. Materac wykonany zimnej pianki poliuretanowej o wysokości 12cm, gęstości min 40 kg/m3 i twardości min. 4.1 kPa (+/-10%). Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w zamek w kształcie litery „C”. z możliwością prania w temp do 950C, oraz suszenia w temp. do 1000 | TAK |  |
|  | - Deklaracja zgodności , - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami - Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| - W | Wykonawca musi podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny na urządzenia. | TAK PODAĆ |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzeń w siedzibie szpitala Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem. | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu | TAK |  |
|  | Czas naprawy w siedzibie Zamawiającego od 1 do 3 dni robocze | TAK PODAĆ |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 72 godz. w dni robocze | TAK PODAĆ |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych oferowana w cenie zakupu urządzenia w okresie gwarancji, częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego. | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |

…………………………dnia …………………………                                    ………………………………………………

(czytelny podpis Wykonawcy, lub

pieczęć i podpis Wykonawcy/osób upoważnionych)

Załącznik nr 3

Projekt umowy

UMOWA Nr ………………..

W dniu  …………………….. 2025 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

Powiatem Stalowowolskim ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, NIP: 865 256 54 94 reprezentowanym przez:

1. Janusz Zarzeczny	–  Starosta

2. Stanisław Sobieraj	–  Wicestarosta

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a ………………………………………………………………………………………………………………………….

w imieniu, którego działa:

1.  ……………………………………………………………..

zwanym w treści umowy Wykonawcą

zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego  na realizację zamówienia pn.: „Dostawa łóżek szpitalnych do SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest  dostawa lóżek szpitalnych do SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026 w zakresie zgodnym z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia  (zał. nr 1) oraz ofertą Wykonawcy (zał. nr 2).

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 8 szt. łózek szpitalnych wraz z materacami o  parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, zwanego dalej w treści umowy „Szpitalem”, zamontowania, uruchomienia, przetestowania i  przeszkolenia pracowników Szpitala.

5.	 Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w  2025 roku, nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzech i nie jest przedmiotem postępowania i zabezpieczenia.

6.	Prawo własności dostarczonego przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego z  chwilą podpisania protokołu odbioru.

7.	Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski oraz posiada deklarację zgodności CE, która to deklaracja oraz dokument potwierdzający rejestrację wyrobu zostaną dołączone wraz z dostawą przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy).

8.      Inwestycja dofinansowywana jest z Dotacji Celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i  Obrony Cywilnej na lata 2025- 2026.

§ 2

- Cena brutto umowy wynosi …………………….. zł (słownie złotych: …………………………………) tj. ………………………….. zł netto w tym należny podatek VAT w wysokości ………………… zł, według stawki 8%.

- Cena umowy jest ostateczna i nie podlega żadnym zmianom za wyjątkiem odpowiednich postanowień niniejszej umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Cena o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako dostawa przedmiotu zamówienia do SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  i obejmuje wartość, koszty pakowania i wymaganego znakowania dla potrzeb transportu, wszelkie koszty transportu do SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, koszty ubezpieczenia do dnia przekazania do eksploatacji, koszty załadunku i rozładunku, zainstalowanie, uruchomienie, przetestowanie i przeszkolenie personelu oraz przekazanie do użytkowania protokołem potwierdzającym odbiór wyposażenia, wszelkie koszty opłat pośrednich, koszty ew. licencji na oprogramowanie, koszty przeszkolenia personelu w  zakresie prawidłowej eksploatacji   sprzętu, koszty ewentualnej odprawy celnej, cła i  podatku VAT, koszty napraw i przeglądów wynikających z zapisów umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje również wszelkie koszty związane z  realizacją Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji.

- Ceny i nazwy na fakturze powinny odpowiadać cenom i nazwom ujętym w formularzu ofertowym.

§ 3

Strony ustalają następujące warunki płatności:

- Rozliczenie przedmiotu umowy pomiędzy stronami nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego  protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Płatność za wykonany i odebrany przedmiot umowy zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatnikiem faktury jest Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 256 54 94.

- Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (tzw. biała lista), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zawarte w wykazie o którym mowa w pkt 4; nr konta: …………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o każdej zmianie rachunku, o którym mowa w pkt. 5 w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF).

§ 4

- Strony ustalają termin wykonania zamówienia  na dzień 15 grudnia 2025r.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola przedmiot umowy   w terminie  wymaganym przez Zamawiającego oraz  dostarczony przedmiot zamówienia  rozpakuje, zamontuje i uruchomi. W terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca przeszkoli  personel Zamawiającego z  obsługi sprzętu lub ustali na piśmie termin przeprowadzenia szkolenia, oraz wyda instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne deklaracje zgodności, certyfikaty CE oraz karty gwarancyjne. Odbiór i wydanie przedmiotu umowy zostaną potwierdzone protokołem odbioru.

- Przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy Zamawiający sprawdzi jego stan techniczny, zgodność z zamówieniem oraz z warunkami dostawy.

3.  Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu potwierdzającego odbiór sprzętu po stronie Zamawiającego są: Aleksandra Stróż i/lub Alicja Mach

4.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy:

4.1. Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej

4.2. Karty gwarancyjne;

4.3. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;

4.4. Niezbędną dokumentację techniczną sprzętu;

4.5. Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Dostarczenie niekompletnego przedmiotu zamówienia, niezgodnego z załącznikami do umowy, urządzeń złej jakości lub brak dokumentacji wykazanej w ust. 4 jest podstawą do odmowy odbioru i wystawienia protokołu odmowy odbioru przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wykazu niedostarczonego sprzętu lub dokumentacji.

6. W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zakończenia produkcji urządzeń medycznych będących przedmiotem umowy lub jego modyfikacji, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na inny o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie. Zmiana urządzeń medycznych może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi sprzętu.

- Podczas trwania gwarancji Wykonawca umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu maks. …………. dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia niesprawności przez Zamawiającego. W przypadku

konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad w/w terminy, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia SP ZZOZ Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli (w jego siedzibie) innego sprzętu tego samego typu do czasu zakończenia naprawy (lub podzespołu) celem zapewnienia ciągłości wykonywanych świadczeń. Sytuacja ta, nie powoduje naliczania kar umownych.

- Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności sprzętu będącego przedmiotem umowy  z zastrzeżeniem ust. 7.

- Zgłoszenie niesprawności może być dokonywane w formie telefonicznej nr telefonu ……………………………………., faxem nr faksu ……….. lub mailowo poprzez adres ……………………………..czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki wynosi ………………… godzin.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część sprzętu (podzespół, moduł itp.), przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady, do których odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Celem wykonania usług serwisowych, personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do sprzętu, który stanowi przedmiot umowy.

- Wszelkie wymagane lub zalecane przed producenta sprzętu przeglądy serwisowe wraz z dojazdem do siedziby Zamawiającego i wymianą części w okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona w ramach ceny określonej w §2. Przeprowadzenie przeglądu serwisowego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

- Wykonanie przeglądu serwisowego lub naprawy w okresie gwarancyjnym poza siedzibą Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i podzespołów oferowanych urządzeń medycznych w okresie min. 10 lat od dnia zakupu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia częstotliwość wykonywania przeglądów określoną przez producenta, tj. … przeglądy na rok. ( Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu poprzez określenie szczegółowe częstotliwości wymaganych przeglądów dla poszczególnych sprzętów dostarczanych przez Wykonawcę) zgodnie z treścią złożonej oferty.

- O planowanym terminie wykonania przeglądu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na co najmniej ….. tygodnie przed końcem ważności przeglądu sprzętu.

- Na zakończenie okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatny przegląd  techniczny sprzętu. O terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić                            o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a kartą gwarancyjną dołączoną przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego paragrafu.

18.   Serwis gwarancyjny świadczy…………………………………………………………………………..

§ 7

Wykonawca oświadcza, że przy udziale Podwykonawcy wykona następujący zakres przedmiotu zamówienia:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nie dotyczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(określić zakres zamówienia do wykonania przez Podwykonawcę)

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca zwleka z dostarczeniem przedmiotu umowy poza termin określony w § 4 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w  wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1, za każdy dzień zwłoki w dostawie. Łącznie kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto.

- Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 6   Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto naprawianego urządzenia – sprzętu, nie mniej niż 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki w naprawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto naprawianego urządzenia – sprzętu, kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

- Za zwłokę w wykonaniu przeglądów sprzętu w okresie gwarancji, o których mowa w § 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto wskazanej w §2 ust.1  nie mniej niż 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto o której mowa w § 2 ust.1 umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z jego winy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%  ceny brutto  umowy,  o której mowa w § 2 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% brutto niezrealizowanej części ceny umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych  i obliczonych zgodnie z regulacją § 8 ust.1,2,3 umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie faktur odsetki w  wysokości

ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

10. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

11. Kary umowne będą potrącane z faktury Wykonawcy w oparciu o notę księgową wystawioną przez Zamawiającego, a w przypadku braku możliwości potrącenia, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w nocie księgowej w terminie 7 dni od daty otrzymania.

12. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

13. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 9

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:

1)	w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

4.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:

- zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,

- zmiany przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu), zmiana nie może spowodować zmiany ceny ani obniżenia para-metrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy;

- konieczności zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może powodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Ewentualna zmiana może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- zmiany obowiązujących przepisów , jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikłe w trakcie realizowania niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać w sposób polubowny respektujący wzajemne interesy.

- W przypadku braku możliwości porozumienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Rejonowy w Stalowej Woli.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy są:

- Zapytanie ofertowe  nr IMP.272.1.26.2025- załącznik nr 1

- Oferta Wykonawcy z dnia …………………... 2025 r.

Zmawiający                                                                                                     Wykonawca